## Slide 1: ELEKTRİKSEL GÜVENLİK
Elektrikli ortamlarda oluşabilecek tehlikeler ve korunma yolları

## Slide 2: İş ortamlarında bulunan tehlikeli enerji kaynakları
Elektrisel
  Üretilmiş
  Statik
Mekanik
  Geçişli
  Dönel
Isıl
  Makina veya cihaz
  Kimyasal reaksiyon
Potansiyel
  Basınç
    Hidrolik
    Pneumatik
    Vakum
  Yaylar
  Yer çekimi

## Slide 3: Tehlike kontrol ilkeleri
Daha güvenlisi ile değiştirme
Yalıtım (izolasyon)
Havalandırma
İdari kontrol
Kişisel koruyucu araç ve gereçler

## Slide 4: Kilitleme
Tehlikeli enerjinin açığa çıkması veya kaçması yollarını önleme
Kapalı veya off konumundaki uygun bir enerji yalıtım donanımını kilitleme

## Slide 5: Kilitlendiği ve yeterli uyarı yapıldığı halde kazalara sebep olan “beş tehlike”
Cihazı durdurmakta başarısızlık
Güç kaynağını ayırmakta başarısızlık
Kalan enerjiyi yaymakta (ortama yaymak, etkisiz kılmak) başarısızlık
Hata ile cihazı yeniden çalıştırma
Yeniden çalıştırmadan önce çalışma alanını temizlemekte başarısızlık

## Slide 6: Soru – 1: Elektrik nedir?

## Slide 7: Soru – 2
Explosions
Fire
Elektriğin insan hayatını etkileyen üç tehlikesi nelerdir?

## Slide 8: Elektriğin tehlikeleri
Şok
Ark (elektrik atlaması)
Patlama

## Slide 9: Elektrik devresinin temelleri
Gerilim (voltaj)
  Elektriksel basınç
Amperaj
  Elektriksel akı oranı
Empedans
  Elektrik akımına karşı kısıtlama

## Slide 10: Elektrik devresinin temelleri
Devre
  Elektriğin akış hattı
Devre elemanı
  Devrenin parçası olan ve içinden akım akan nesneler
Hata
  Akımın istenmeyen bir yoldan akması

## Slide 11: Şokun nedenleri nelerdir?
Bir elektrik devresinin her iki teline de dokunmak
Enerjili bir hatta ve toprak iletkenine dokunmak
Arızalı veya kısa devreli bir cihazın dışına dokunmak

## Slide 15: Soru – 3
Kendi açınızdan elektriğin insan vücudunu neden ve nasıl etkilediğini açıklayınız

## Slide 16: Elektriğin fizyolojik etkisi
Kontrolsüz kas gerilmeleri veya bilinçsizlik
Ventriküler fibrilasyon
Dokulara sakatlık
  Elektriksel yanmaları
  Kimyasal yanmalar (dc akımlar)
  Kaslarda felç, yaralanmalar, ağrı ve yorgunlukand fatigue
  Kemiklerde ve kirişlerde (tendon) kırılmalar
Merdivenden düşme ya da sıcak yağ dökme gibi ikincil (yan) etkiler

## Slide 17: Elektriğin fizyolojik etkileri

## Slide 18: Bırak gitsin akımlarının frekansla değişimi

## Slide 19: Kazara elektriğe değmeyi önleme yolları
Yol
Elektrik
Zaman
Elektrikle ölüm
Önlem
Uzak dur
GFCI veya sigorta
Toprakla

## Slide 20: Giriş noktasının akım dağılımındaki önemi

## Slide 21: Kaçak akım yolları
Güç hattından cihazın şasısına 100 µA kaçak akım olduğunu varsayalım:
Topraklama sağlamsa ve 99.8 µA toprak hattından akar.
Toprak hattı kopmuşsa 100 µA kalp üzerinden akar.
Toprak hattı koptuğunda 100 µA ters yönde kalp üzerinden akar.

## Slide 22: Kaçak akım oluşumu
Yüksek miktardaki bir toprak kaçağı hastaya bağlı olan topraklama uçlarından birisinin gerilimini yükseltir. Böylece başka bir toprak hattına bağlı olan kateter yoluyla kalp üzerinden mikroşok akımı akabilir.
Sadece enerji hattı topraklamasının gösterildiği eşdeğer devre.

## Slide 23: Elektriksel tehlikelerden korunma yolları
Enerji dağıtım hattı yoluyla koruma
Cihaz tasarımı yoluyla koruma

## Slide 24: Koruma: Enerji hattı yoluyla
Topraklama sistemi
Yalıtılmış (izoleli) elektrik gücü dağıtım sistemi
Toprak hatası devre kesicileri (ground-fault circuit interrupters)

## Slide 25: Cihazlara bağlanan güç devreleri
Notes: S8-2

## Slide 26: Topraklama hatalarından kaynaklanan makroşok
Topraklı şası
Toprak hattının sürekliliği ve prizler sık sık kontrol edilmelidir.
Topraksız şası
Notes: The ground conductor is not needed for operation of the equipment
It is not needed either for protection against macroshock until a hazardous fault develops
Hence, a broken ground wire or a poor connection is not detected during normal operation

## Slide 27: Yaygın ölümcül elektriksel tehlikeler
Aldatıcı priz (adaptör)
Notes: C19-14

## Slide 28: Yalıtım (izolasyon) trafosu makroşok tehlikelerine karşı koruma sağlar

## Slide 30: Toprak hatası devre kesicisi - GFCI
Üç tel, iki kutup, 6 mA
Notes: W14-13a

## Slide 31: Koruma: Cihaz tasarımı yoluyla
Cihazın güvenilir toprak bağlantısı
Kaçak akımların azaltılması
Çift-yalıtımlı (double-insulated) cihaz
Düşük gerilimde çalışma (pil-batarya ile Vs < 10 V)
Elektriksel yalıtım
Yalıtılmış kalp bağlantısı

## Slide 32: Çift yalıtımlı sistem

## Slide 33: Double insulation of electric motors
Notes: S9-2

## Slide 34: Yalıtımlı kuvvetlendiricinin genel modeli
CM
CM
CMRR
SIG
ISO
ISO
Error
Isolation
barrier
Isolation
Capacitance
and resistance
-
+
-
+
Input common
*IMRR in v/v
Output
common
o
=
CM
CMRR
ISO
IMRR
SIG
±
Gain
±
RF
ISO
IMRR*
~
~
~
~
~
Error
Notes: W14-14a

## Slide 35: Trafo yalıtımlı kuvvetlendirici
-
+
+ 15 V DC
o
Power
return
25 kHz
- 7.5 V
+ISO
Out
SIG
ISO
Out
+ 7.5 V
In com
In
-
In +
FB
±
5 V
F.S.
Oscillator
25 kHz
Signal
Mod
Rect and
filter
Power
Demod
± 5 V
F.S.
AD202
Hi
Lo

## Slide 36: Optik yalıtımlı bir sistemin eşdeğer devresi
Isolation barrier
Input
control
Output
control
-V
+V
+o
-
+
o
=
i
RK
RG
CR3
CR1
CR2
i2
i
i
i
i1
RG
AI
AII
i3
i2
o
RK = 1M W
-
+
-
+
+
-
~
1
2
Notes: W14-14c

## Slide 37: Kapasitif kuplajlı yalıtımlı kuvvetlendirici
Frequency-to-
voltage converter
(phase-locked loop)
Osc
Q
Q
± 15 V (Receiver)
±
15 V (Driver)
Isolation
barrier
3 pF
3 pF
Freq
control
Analog
signal out, o
Analog
signal in, i
Notes: W14-14d

## Slide 38: Yalıtımlı tek kullanımlık bir kan basıncı algılayıcısı
Made of clear plastic so air bubbles are easily seen.
A lever can open and close the flush valve.
The silicon chip has a silicon diaphragm with four-resistor Wheatstone bridge diffused into it.
A compliant silicone elastomer gel, provides electrical isolation
It prevents electric shock to the patient and destructive currents during defibrillation from the patient to the silicon chip.
Notes: W14-15
Disposable BP sensors are made of clear plastic so air bubbles are easily seen. Saline from an intravenous (IV) bag through the clear IV tubing and the sensor to the patient. This flushes blood out of the indwelling catheter to prevent clotting. A lever can open and close the flush valve. The silicon chip has a silicon diaphragm with four-resistor Wheatstone bridge diffused into it. Its electrical connection from the saline by a compliant silicone elastomer gel, which provides electrical isolation. This prevents electric shock from the sensor to the patient and prevents destructive currents during defibrillation from the patient to the silicon chip.

## Slide 39: IF ELECTROCUTION OCCURS
The following steps should be taken:
Call for help
DO NOT touch the victim or the conductor
Shut off the current at the control box
If the shutoff is not immediately available, use a non-conducting material to free victim
If necessary and you know how, begin CPR
In dealing with electricity, never exceed your expertise

## Slide 40
Nemli ortam ölümle sonuçlanan bir iletken bir hat sağlayabilir.
Islak aletler ve elbiselerle kesinlikle çalışmayınız.
Ziynet eşyalarını çıkarınız.
Notes: Moisture may provide a conductive path that could result in death.
Never work around a source of electricity when tools and clothing are wet.
Jewelry should be removed (i.e. rings and metal wristwatches) since gold and silver are excellent conductors.

## Slide 41: Elektriksel Güvenlik Kuralları
Çıplak tellerden sakınınız, onları ELEKTRİK BANTLARI ile kapatınız (kaplayınız)
Uzatma kablo kullanımını en aza indirin ve yerden uzak tutmaya çalışın
Uygun olmayan fişleri prizlere takmak için zorlamayın
Su ile elektrik hiçbir zaman bir arada olmaz

## Slide 42
Cords – Items to consider before use.
Use per Listing and Labeling
Inner wires exposed – Don’t use.
Plug not fully seated – Don’t use.
Cords run through doors / pinch points – Don’t use.
Outer sheath damaged – Don’t use.
Cord tightly coiled may cause a problem – Don’t use.
Tightly coiled cord that had a meltdown because it couldn’t cool properly when overloaded.
Cords must be GFCI protected or under an Assured Equipment Ground Conductor program.
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 43: Soru 4: Resimdeki tehlikeleri belirleyiniz
Picture 1

## Slide 45: SON TAVSİYE
Elektriğe layık olduğu saygıyı gösterin ki size etkili ve verimli biçimde hizmet etsin.

## Slide 46: Soru 5: Aşağıdaki soruyu çözünüz
Hastanede yatan bir hastanın sağ eli 220 V rms lik şebekeye yatağa kumanda eden motor kanalıyla 1600 pF lık bir kapasitif kaçak bağlantılı olan yatağın rayına dokunmaktadır. Hastanın sol eli ise bir lambanın topraklı metal tabanına değmektedir. Kan basıncnı ölçmek için içi tuzlu su ile dolu bir kateter (R=20K) kalp içine bağlantı sağlamaktadr. Dönüştürücü yalıtılmıştır ama dönüştürücünün strain gage kablolarının bazıları topraklamış olup tuzlu su ile toprak arasına 100 pF bir kapasitans oluşmaktadır. Hastanın deri direncinin 100K olduğunu varsayalım.
Hasta üzerinden kaçak akım yollarını da gösteren tam eşdeğer devreyi çiziniz;
Hastanın kalbinde akan akımın rms değerini bulunuz;
Mikroşok veya makroşok tehlikesi varmıdır, neden?