## Slide 1: BİYOPOTANSİYEL KUVVETLENDİRİCİLER ELEKTROKARDİYOGRAFİ ve İŞARET İŞLEYİCİLER
Temel gereksinimler, özellikleri ve karsılaşılan sorunlar
27 Aralık 2013
Notes: The Electrocardiogram
The ECG
Specific requirements
Functional blocks
Frequent Problems
Some solutions

## Slide 2: Genelleştirilmiş bir tıbbi ölçme sistemi
Algılayıcı ölçülen enerji veya bilgiyi elektriksel şekle dönüştürür. İşaret işlenerek insanın anlayabileceği şekle getirilip gösterilir. Kesik çizgili hatlar bazı uygulamalarda kullanılır ve gerekli olmayabilir.
Algılanabilir
çıkış
Çıkış göstergesi
Kontrol
ve
Geri besleme
İşaret işleme
Veri nakli
Veri depolama
Variable
Conversion
element
Agılayıcı
Primary
Sensing
element
Ölçülen
Kalibrasyon
Radyasyon,
Elektrik akımı,
Veya diğer uygulanan enerji türleri
Güç
kaynağı

## Slide 3: Tıbbi ve Fizyolojik Parametreler #1

## Slide 4: Tıbbi ve Fizyolojik Parametreler #2

## Slide 5: Tıbbi ve Fizyolojik Parametreler #3

## Slide 6: Kullanılan kuvvetlendirici tipleri
Biyopotansiyel elektrotlardan gelen zayıf işaretlerin genliklerini artırmak için normal olarak gerilim kuvvetlendiricileri kullanılır.
Kayıt cihazları ve benzeri gösterge cihazlarını sürmek için akım kuvvetlendiricileri kullanılır.
Çoğu uygulamalarda kaynağı devrenin diğer kısımlarından elektriksel olarak yalıtmak gerekir.
Enerji hatlarından kaynaklanan 50 Hz lik girişimi önlemek için çoğunlukla ortak işaret bastırma oranı yüksek farksal kuvvetlendiriciler kullanılır.

## Slide 7: Basitleştirilmiş bir Elektrokardiografi Kayıt Sistemi
Elektrolar
60-Hz
ac manyetik
alan
Yerdeğiştirme
akımları
Farksal
kuvvetlendirici
+
-
+
Vcc
-Vcc
Z1
Zbody
Z2
vo
vecg
Olası girişim yapan (karışan) iki giriş kaçak manyetik alanlar ve kapasitif kuplajlanmış gürültü. Hasta kablolarının konumu ve elektrot-deri empedansındaki değişiklikler de olası iki değiştiren girişlerdir. Z1 ve Z2 elektrot-deri arayüzü empadanslarıdır.

## Slide 8: Cihaz Sisteminin Genelleştirilmiş Statik Karekteristikleri
Doğruluk (Accuracy)
  Difference between the true value and the measured value divided by the true value
  True value is a traceable standard to NIST
  Expressed as a percentage of the reading or of full scale, or ± the smallest analog division
Hassasiyet (Precision)
  Number of distinguishable alternatives (eg., a meter with a five digit readout)
Çözünülürlük (Resolution)
  Smallest incremental quantity that can be measured with certainty
Tekrarlanabilirlik (Reproducibility)
  Produces the same output for a given input over a period of time
İstatistiksel Kontrol (Statistical Control)
  Systematic and bias error can be removed by calibration
  Random errors can be removed by taking multiple measurements and averaging the results

## Slide 9: Biyopotansiyel Kuvvetlendiricinin Temel Gereksinimleri
Amaç:
  Biyopotensiyel kaynağından alınan zayıf işaretleri gerilim ve/veya akım kazancı sağlayarak genliklerini artırmak
Özellikleri:
  Yüksek giriş empedansı (girişlerinin yükleme etkisini azaltmak için 10 M mertebesinde)
  Koruyucu devreler (elektrotlarla vücuda bağlandıklarında giriş uçlarından hastaya geçebilecek olası mikroşok veya makroşok tehlikelerine karşı koruma sağlamalı - yalıtım ve koruma devreleri ile)
  Düşük çıkış empedansı (sürülecek yüke göre düşük)
  Yeterli çıkış akımı (yükü sürebilecek gücü sağlayabilmek için)
  Frekans cevabı için yeterli bant genişliği (bant genişliği işaretin frekans bandını kapsayacak kadar olmalı, gereğinden fazla geniş bant çıkış gürültüsünü artırır)
  Hızlı kalibrasyon (Bilinmeyen bir biyolojik işaretin genliğini belirleyebilmek için harici bir kalibrasyon işareti)
  Farksal kuvvetleniriciler için yüksek ortak işaret bastırma (genellikle ortak işaretler farksal işaretlerden çok daha büyüktür)
  Yüksek kazanç (1000 ler mertebesinde; sürekli kazanç ayarı yerine kademeli kazanç ayarı tercih edilir)
Uygulamaya yönelik gereksinmeler.

## Slide 10: GününKonuları
Elektrokariyoğramın kaynakları
Kalp (kardiyak) vektörü
EKG kayıtının G dalga şekli
Kaliteli bir EKG kayıtının göstergesi.
12-derivasyonlu (lead) elektrokardiyoğrafi
Biyopotansiyel işaret işleme sistemleri

## Slide 11: Elektrokardiyoğrafi
Kalp, faaliyetleri dışarıdan (invaziv olmadan, non-invasive) ölçülebilen bir elektrikli organdır
Elektriksel faaliyeti izleyerek oldukça fazla bilgi edinilir:
  Elektriksel davranışın düzgün olup olmadığı
  Kalp dokusunun geometrisi
  Kalbin metabolik durumu
Birçok tıbbi değerlendirmede kullanılan standard bir alettir.

## Slide 12: Kalp
Vücuttaki herbir hücreye ulaşan kanın dolaşımını bu pompa sağlar
…Aslında iki pompa vardır…
Kulakcıklar = turboyükleyiciler (Atria = turbochargers)
Kalp kası (Myocardium = muscle)
Mekanik sistol
Elektriksel sistol

## Slide 13: Kas yapısı ve pompa olarak normal bir kalp

## Slide 14: Kalpdeki iletim mekanizması

## Slide 15: Kalbin Elektriksel İletim Mekanizması
Sinoatrial (SA) node
  Pacemaker cells
Internodal tracts
  Transport to AV node
Bachman’s Bundle
  Right atrium to left atrium
Atrioventricular (AV) node
  Time delay
Bundle of His
  Transport from atria to ventricles
Bundle branches
  Distribution within ventricles
Purkinje network
  End fibers to muscle units

## Slide 16
Kalp Kaslarının Hücre Yapısı Note the centroid nuclei and transverse intercalated disks between cells.
Lower resistance at the intercalated disc as compared to other areas of the cell membrane
Preferred direction of conduction is along the fibers

## Slide 17: Kalp kaslarındaki aksiyon potensiyellerinin kaynağı ve yayılması
Representative electric activity from various regions of the heart. The bottom trace is a scalar ECG, which has a typical QRS amplitude of 1-3 mV. (by Frank H. Netter, M. D.)
ECG waveform
P wave: atrial depolarization
QRS complex: ventricular depolarization
T wave: ventricular repolarization

## Slide 18: Ventricular Activation
Isochronous lines of ventricular activation of the human heart
Endocardial to epicardial propagation
Plunge needle electrodes
Isochronous excitation surfaces (note 30 ms contour in blue)
Starts at 5 ms on septal surface
Apex activated at 30 - 40 ms

## Slide 19: Kalbin elektriksel faaliyetinin özeti

## Slide 20: Kalbin elektro iletim sistemi ve sonucu olan EKG dalgası
Notes: C2-8

## Slide 21: Kalp devrindeki herbir ana olayın süresi ve özelliği
Olay | Özellik | 75 vuru/dk (devir süresi 0.8 sn) için süre
Atrial diastol Ventrikular diastol | AV kapakcıkları açık. Yarımay kapakcıklar kapalı. Ventrikul dolmakta. | 0.4 sn
Atrial sistol Ventrikular diastol | AV kapakcıkları açık. Yarımay kapakcıklar kapalı. Ventrikul dolmakta. | 0.1 sn
Atrial diastol Ventrikular sistol | AV kapakcıklar kapalı. Yarımay kapaklar açık. Kan aort ve pulmoner artere pompalanıyor. | 0.3 seconds

## Slide 22: Cardiac Rhythms - Normal & Abnormal
Normal
  Heart rate is about 70 beats per minute (bpm)
  Bradycardia: slower that normal (during sleep)
  Tachycardia: higher than normal (during exercise, emotional episodes, fever, fright)
Abnormal
  Idioventricular heart rate is about 30 - 45 bpm (independent inherent rate with no external control to ventricle)
  Disease can alter the conducting pathways (e.g., rheumatic heart disease and viral infections)
  Infarction (loss of blood supply and muscle death) can alter the heart muscle conducting pattern

## Slide 23: Electrocardiogram (ECG)

## Slide 24: Normal ve anormal kalp ritmleri
Sinoatriyal düğümden (pacemaker) kaynaklanan sorunlar
  Bradikardi
  Taşikardi
İletim sorunları
Ektopik vurular
Iskemi (kansızlık)

## Slide 25: Atrioventrikular (AV) tıkanma
First degree:
  AV node is diseased; P-R interval is prolonged
Second degree:
  Greater damage to the AV node; some pulses are not conducted (2:1, 3:1, etc.)
Third degree:
  Complete block; cells in AV node are dead; atria and ventricles beat independently.
Complete block
First-degree block

## Slide 26: Premature Ventricular Contraction (PVC)
Normal ECG followed by an ectopic beat (Normal EKG’yi takip eden ektopik vuru) An irritable focus, or ectopic pacemaker, within the ventricle or specialized conduction system may discharge, producing an extra beat, or extrasystole, that interrupts the normal rhythm. This extrasystole is also referred to as a premature ventricular contraction (PVC).

## Slide 27: Tachycardia
Paroxysmal tachycardia. An ectopic focus may repetitively discharge at a rapid regular rate for minutes, hours, or even days. (b) Atrial flutter. The atria begin a very rapid, perfectly regular "flapping" movement, beating at rates of 200 to 300 beats/min; rapid P waves.

## Slide 28: Fibrillation – Atrial and Ventricular
Atrial fibrillation
  Feeble, uncoordinated twitching
  Low-amplitude, irregular ECG
  Blood pumping is continued
Ventricular fibrillation
  Disorganized conduction & ECG
  Ventricles twitch
  No blood is pumped
Reentrant circuits
  Circular conduction around scar tissue

## Slide 29: Cardiac Ischemia
Control: action potentials & ECG waveforms from normal dog myocardium
Challenge: a coronary artery is occluded; cells become ischemic; lose K+ and gain Na+
Early ischemia: the ST segment of the ECG is elevated
Late ischemia: in addition to ST segment elevation, the TQ segment is depressed

## Slide 30: Vücut Yüzeyindeki Kalp Gerilimleri
The Electrocardiography Problem Points A and B are arbitrary observation points on the torso, RAB is the resistance between them, and RT1 , RT2 are lumped thoracic medium resistances. The bipolar ECG scalar lead voltage is A - B, where these voltages are both measured with respect to an indifferent reference potential.

## Slide 31: İdealleştirilmiş küresel bir kaynak modeli
Kalbin elektriksel faaliyeti dışarıdan cilt üzerine uygun yerlere yerleştirilmiş elektrotlarla algılanabilir.
Bu faaliyet iletken bir hacim içindeki bir dipole benzetilebilir.
Dipol zamanla genliği ve yönü değisen bir uzaysal vektör olarak değerlendirilebilir.
Uzaysal vektörün birbirine dik üç düzemlede izdüşümü vektör bileşenleri olabilir.

## Slide 32: R-dalgasının en büyük olduğu ana denk düşen kalp dipolünün alanı Vector ECG – Dipole Moment
Rough sketch of the dipole field of the heart when the R wave is maximal. The dipole consists of the points of equal positive and negative charge separated from one another and denoted by the dipole moment vector M.
The heart is represented as an electric dipole.
A simple model of the electrical activity of the heart.
Dipole moment (M): a vector directed from the negative charge to the positive charge.
At each instant in time, the dipole moment has a specific amplitude and angle.

## Slide 33: Vücudun düzlemleri

## Slide 34: Derivasyon vektörünün bileşenlere ayrılması
Relationships between the two lead vectors a1 and a2 and the cardiac vector M. The component of M in the direction of a1 is given by the dot product of these two vectors and denoted on the figure by val. Lead vector a2 is perpendicular to the cardiac vector, so no voltage component is seen in this lead.
a2
a1
M
+
1
The heart generates electric potentials throughout the body and on its surface
Biopotential electrodes on the surface can measure potential differences.
These potential differences can be modeled as lead vectors (ai).
The voltage associated with the electrode pair is generated by the dipole moment (M):
  vai = |M| cos qi (6.1)
Herbir izdüşüm vektörü derivasyon vektör bileşenlere ayrılabilir.
a1 yönündeki bileşen
va1 = M.a1 = Mcos
va2
2
va1

## Slide 35: Çiftkutuplu (Bipolar) uzuv derivayonları
Kalp vektörünün (ön) cephe düzlemindeki görüntüsünün birbirinden 60 lik açılarla ayrılan üç yöndeki izdüşümleri
Derivasyon I, II ve III; sırasıyla Sol Elden Sağ Ele (LA – RA), Sol Ayaktan Sağ Ele (LL – RA) ve Sol Ayaktan Sol Ele (LL – LA).
Sağ ayak (RA) tüm ölçümlerde farksal kuvvetlendiricinin toprak referansı olarak kullanılır.
I, II veIII derivasyon vektörleri bir eşdeğer üçgen oluşturur.
Herhangibir anda I – II + III = 0

## Slide 36: Yüzeyden EKG kayıtı

## Slide 37: Normal bir elektrokardioğram
Notes: The ECG is drawn against time.
It contains elements indicating the temporal relationship between different actions taking place during a cardiac cycle.
The respective amplitudes of these elements and their respective positions are studied

## Slide 38: Normal bir elektrokardioğramın özellikleri ve kalibrasyon işareti
İyi bir EKG’de şunlar bulunmalıdır
Keskin bir görüntü
Dengeli bir taban çizgisi;
Tüm elemanları gösteren açık bir işaret;
Ve genlik ve zaman hesaplamalarını yapabilmek için doğru.

## Slide 39: Preamplifiers
The first stage of the amplifier circuit
Must be a low-noise device
  Its output is amplified many times, so any noise injected here also gets amplified many times!
Should be dc coupled to the electrodes
  Include no series capacitors in the input leads (input bias currents build charge on series input capacitors).
  To preserve low frequency content of the input signals.
Use relatively low gain for the preamplifier
  Input bias currents can build charge on polarizable electrodes, creating a dc offset in the input signals.
  Use a high-input impedance OpAmp to reduce these charging effects.
  High gain will saturate the output of the preamplifier.
Employ capacitive coupling for later stages of the amplifier circuit to avoid saturation effects.

## Slide 40: An ECG Amplifier
Gain: 800
  DC stage: G=25 (input signals can be 300 mV)
  AC coupled band-pass stage: G=32
With µA 776 OpAmps
  CMRR: 86 dB at 100 Hz
  Noise: 40 mV p-p
Frequency response
  .05 to 150 Hz
  Flat over 4 - 40 Hz
Common-mode adjustment
Coupling capacitor (high pass)
for bias compen-sation
Low
pass

## Slide 41: Klinikte kullanılan elektrot konumları (derivasyonlar)
Einthoven uzuv derivasyonları (Limb Leads)

## Slide 42: 12 derivasyonlu (lead) EKG

## Slide 43: Uzuvlara Bağlantı

## Slide 44: Bipolar uzuv derivasyonlarında elektrot bağlantıları

## Slide 45: Bipolar derivasyon II den kaydedilmiş tipik bir EKG dalga şekli
Notes: Typical normal ECG cycle recorded with a bipolar limb lead II.

## Slide 46: Wilsonun merkezi terminali
Üç uzuv elektrodu eşit değerli dirençlerle bağlanarak değeri herzaman sıfır olan bir terminal elde edilir.
Bu durum Einthoven üçgeninin merkezine sanal bir elektrot yerleştirmeye eşdeğerdir.
An equivalent reference electrode
The average of the voltages on the three limb electrodes
Minimize loading:
  Use three equal-valued resistors ( > 5 MW )
  Or use voltage followers and smaller matched resistors.
Resulting electrode voltages are VL, VR, and VF

## Slide 47: Tek kutuplu (Unipolar) uzuv derivasyonları
Herhangibir uzuv ile Wilson terminali arasında kayıt yapıldığında Einthoven üçgeninin 30 dönmüşü olan bir alternatif üçgen elde edilir.
Ölçüm, değeri sürekli sıfır olan bir referans noktasına göre yapıldığından bu yeni sisteme unipolar uzuv derivasyonları denir ve VR (sağ el), VL (sol el) ve VF (ayak) gerilimleri olarak tanımlanır.

## Slide 48: Artırılmış unipolar uzuv derivasyonları
Ölçüm yapılan uzuv Wilson terminalinden ayrılarak ölçüm yönü değişmeden gerilimde 33% lük bir artış meydana gelir.
Yeni uygulamada kısaltmaların başına artış anlamına “a” konarak aVR, aVL ve aVF olarak adlanır.
Farksal kuvvetlendiricinin girişine empedans dengelemesi için R/2 büyüklüğünde bir direnç eklenir.
-aVR

## Slide 49: Cephe düzlemi uzuv derivasyonları

## Slide 50: Prekordiyal (gögüs) derivasyonları
Electrode placement for precordial leads V1 4th intercostal space, right of sternum
V2 4th intercostal space, left of sternum
V3 midway between V2 and V4
V4 5th intercostal space, in the midclavicular line
V5 same level as V4, at anterior axillary line (between V4 and V6)
V6 in 5th intercostal space, in the midaxillary line

## Slide 51: Gögüs derivasyonları (precordial leads) üstten bakış
Göğüse yerleştirilen elektrotlarla Wilson orta terminali arasında gerilim ölçümü yapılır.
Gögüs kemiği (manibrium) ile sol yan orta hattı arasında altı konum

## Slide 52: Tek kutuplu (unipolar) gögüs derivasyonları elektrot bağlantıları

## Slide 53: Typical tracing of the various ECG leads

## Slide 54: Yan görünüş (sajital düzlem)
Kalbin arka tarafının görüntüsü.
Yandan görünüşü elde etmek (sajital düzlemde) yemek borusuna (esophagus) elektrotlar yerleştirilir. Bazı hastalarda kusma refleksi ilaçla önlenir.
Gerilim Wilson orta terminaline göre yapılır.
Normal klinik kullanımda uygulanmaz. Rutin klinik analizlerde altı cephe ve altı gögüs derivasyonları kullanılır ve 12-derivasyonlu EKG denilir.

## Slide 55: Hints for minimizing measurement error in ECG recording
Apply the electrodes at least 5 minutes before recording. Sweating tends to affect electrode adhesion to the skin.
Nothing should rub against the electrodes and Subject’s clothing should not interfere with electrodes.
No pressure should be placed on the electrodes or the baseline will be distorted.
Subject should remain still during all recording segments. Any extraneous movement will be passed through the electrodes. Subject should try to minimize EMG artifact generated in the arms and chest, which will interfere with the ECG signal. Do this by relaxing and not moving.
Subject should maintain the same position for each recording segment, including angle of arms at rest.

## Slide 56: Hints for ECG recording (cont.)
Subject should be at rest and should not have exercised within the last hour.
The optimum setup is Subject relaxed and in a supine position.
Wait at least 30 seconds after moving the precordial lead before recording each segment.
Someone other than the Subject should unclip/clip the precordial (chest) lead to rotate it from position V1-V6 so Subject does not have to move between or during recording segments — it is imperative that the Subject remain relaxed so the ECG is not corrupted with EMG artifact.
Make sure the electrodes adhere securely to the skin. If they are being pulled up, you will not get a good ECG signal.

## Slide 57: Standard ECG
Has twelve leads
  I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Rhythm strip (Lead II)

## Slide 58: Standard ECG
Has twelve leads
  I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Rhythm strip (Lead II)
V4
II

## Slide 59: Elektrokardiyograf
Right leg
electrode
Control
program
Microcomputer
ECG analysis
program
Operator
display
Keyboard
Driven
right leg
circuit
Amplifier
protection
circuit
Lead
selector
Sensing
electrodes
Lead-fail
detect
Preamplifier
Auto
calibration
Baseline
restoration
Isolated
power
supply
Isolation
circuit
Driver
amplifier
Recorder-
printer
ADC
Memory
Parallel circuits for simultaneous recordings from different leads
Sensing electrodes
Lead fail detect
Amplifier protection circuit
Lead selector
Auto calibration
Preamplifier
Baseline restoration
Driven right leg circuit
Isolation circuit
ADC & Memory system
Driver amplifier
Recorder-printer
Microcomputer
Control software
Specifications (Table 6.1)

## Slide 60: EKG üzerine bir aktif çalışma – 1
Tek kutuplu ve çift kutuplu derivasyonlar ve aralarındaki farklar nelerdir?
Kardiyak vektörünün hangi konumunda derivasyon II ve III de R dalgasına karşılık aynı genlikte bir işaret üretilir? Kardiyak vektörünün bu konumunda derivasyon I de nasıl bir işaret görülür?
Tek kutuplu uzuv derivasyonları ne anlama gelir? Cephe düzleminde artırılmış tek kutuplu derivasyon vektörlerini gösteren şemayı çiziniz.

## Slide 61: EKG üzerine bir aktif çalışma – 2
Bir EKG kuvvetlendiricsinin farksal kazancı 1000 ve ortak işaret bastırma oranı 80 dB’dir.
Kuvvetlendiricin herbir girişi ile toprak arasındaki direnç 2 M ve toprak elektrodunun direnci 40 k’dur. Vücuttan akan kaçak akım (50 Hz de) 1 A dir.
  Tüm elektrot empedanslarının aynı olduğunu varsayarak çıkışta oluşacak gerilimi hesaplayınız.
  İki kutuplu (bipolar) EKG ölçmesi sırasında elektrot empedansları arasında 10 k luk bir fak olması durumunda oluşacak çıkış gerilimini hesaplayınız.
  Giriş empedanslarının %10’luk toleransları olması durumunda çıkışta oluşacak gerilimin büyüklüğünün sınırlarını bulunuz.

## Slide 62: Elekrokardiyoğrafide sık rastlanan sorunlar
İşarette bozulma
  Frekans bozulması
  Doyum ve kesim bozulması
Toprak çevrimleri
Açık derivasyon telleri
Yüksek elektriksel geçici rejimlerden kaynaklanan etkiler
İşaret girişimleri
  Elektrikli aletlerden girişim
  Diğer biyolojik işaretlerden girişim
  Elektromanyetik girişim

## Slide 63: Sorunların özeti

## Slide 64: Frekans bozulması
The high f components of the signal are attenuated yielding a rounding of sharp edges and dropping in the R-wave magnitude. This is a distortion in the signal due to high f limitation.
A distortion due to low f limitation. The signal looks like a differentiated one and the stable baseline needed for the clinical ECG is lost

## Slide 65: Doyum ve kesim bozulması

## Slide 66: Toprak çevrimleri ve önlenmesi

## Slide 67: Artifacts
Effect of a voltage transient on an ECG recorded on an electrocardiograph in which the transient causes the amplifier to saturate, and a finite period of time is required for the charge to bleed off enough to bring the ECG back into the amplifier’s active region of operation. This is followed by a first-order recovery of the system.
Unwanted voltage transients
  Patient movement
  Electrical stimulation signals, like defibrillation
Amplifier saturates
First-order recovery to baseline
  Recovery time set by low-frequency corner of the bandpass amplifier

## Slide 68: Elektrikli aletlerden girişim
EKG üzerinde 50-Hz güç şebekesinin girişimi
Notes: Figure 6.9 (a) 60 Hz power-line interference. (b) Electromyographic interference on the ECG. Severe 60 Hz interference is also shown on the bottom tracing in Figure 4.13.

## Slide 69: AC işaretlere elektrostatik ve elektromanyetik kuplaj

## Slide 70: Bir EKG kuvvetlendiricisinin girişinin eşdeğer devresi

## Slide 71: Power-Line Coupling
A mechanism of electric-field pickup of an electrocardiograph resulting from the power line. Coupling capacitance between the hot side of the power line and lead wires causes current to flow through skin-electrode impedances on its way to ground.
Electro-
cardiograph
A
Power line
120 V
B
G
C3
C1
Z1
Z2
ZG
C2
Id1
Id2
Id1+ Id2
Small parasitic capacitors connect the power line to the RA and LA leads, and the grounded instrument case
Small ac displacement currents Id1 and Id2 are generated
The body impedance is about 500 W and can be neglected
vA - vB = id1 Z1 - id2 Z2 (6.3)
If Id1 and Id2 are approximately equal:
vA - vB = id1 (Z1 - Z2) (6.4)
= (6 nA) (20 K W)
= 120 µV
Remedies
  Shield electrodes & connect to electrocardiograph (grounding tree) to reduce id
  Reduce or match the electrode skin impedances (minimize Z1 - Z2 )

## Slide 72: Power-Line Coupling
Current flows from the power line through the body and ground impedance, thus creating a common-mode voltage everywhere on the body. Zin is not only resistive but, as a result of RF bypass capacitors at the amplifier input, has a reactive component as well.
Electrocardiograph
Power line
120 V
A
Zin
Z1
Cb
idb
ZG
Z2
ucm
B
G
Zin
ucm
ucm
idb
Power line is coupled into the body
Small ac displacement current Idb is generated, which produces a common mode voltage
vcm = idb ZG (6.6)
= (0.2 µA) (50 K W)
= 10 mV
At the amplifier inputs:
vA - vB = vcm (Z1 - Z2)/ Zin (6.9)
= (10 mV) (20 KW / 5 MW)
= 40 µV
Remedies:
  Reduce or match the electrode skin impedances (minimize Z1 - Z2 )
  Increase Zin

## Slide 73: Elektrostatik ekranlama

## Slide 74: Manyetik alanın oluşumu ve etkisi

## Slide 75: Magnetic Field Coupling
Sources
  Power lines
  Transformers and ballasts in fluorescent lights
Remedies
  Shielding
  Route leads away from potential sources
  Reduce the effective area of the single-turn coil (twist the lead wires)
Magnetic-field pickup by the elctrocardiograph (a) Lead wires make a closed loop (shaded area) when patient and electrocardiograph are considered in the circuit. The change in magnetic field passing through this area induces a current in the loop. (b) This effect can be minimized by twisting the lead wires together and keeping them close to the body in order to subtend a much smaller area.

## Slide 76: Topraklama sorunu

## Slide 77: Düzgün topraklama

## Slide 78: Driven Right Leg Circuit
Minimizes common- mode interference. The circuit derives common-mode voltage from a pair of averaging resistors connected to v3 and v4 in the instrumentation amp. The right leg is not grounded but is connected to output of the auxiliary op amp.
Ra
RRL
Ra
Rf
Ro
Auxiliary
op amp
+
-
+
-
+
-
RL
v4
vcm
v3
id
Patient is not grounded
Common mode voltage is sensed by two averaging resistors (Ra)
Resistor output is inverted, amplified, and fed-back to the right leg
Negative feedback drives the common mode to a low value
Body displacement current flows to the inverting OpAmp
Provides safety: if the OpAmp saturates, an alarm sounds; Ro limits current out of the feedback OpAmp.
Common-mode gain is unity
vcm

## Slide 79: Sürülmüş sağ ayak devresinin analizi
+
+
-
RRL
id
Ro
Rf
id
uo/Rf
2ucm/Ra
Ra/2
uo
ucm
ucm
Notes: Figure E6.1 Equivalent circuit of driven-right-leg system of Figure 6.19.

## Slide 80: Sağ ayak ve ekran sürücülü tek-yonga (monolithic) EKG kuvvetlendiricisi (Burr-Brown)

## Slide 81: Diğer biyolojik işaretlerden girişim
EKG üzerinde electromyografik girişim

## Slide 82: Elektromanyetik girişim
EM dalgaları üretenler
  Radar kurulumları
  X-ışını makineleri
  Yakındak trafolar
  Radyo dalgaları
EM dalgalar hasta ve bağlantı tellerine vurur
Transistörlerin ve elektrot-elektrolit arakesitinin p-n jonksiyonlarınca demodule edilir
Module edilmiş ses işaretleri EKG işaretinin üstünde girişim olarak görülür
EKG kuvvetlendiricisinin giriş uçlarını küçük kapasitörlerle (200pF civarında) şöntleyerek (toprağa bağlayarak) önlenebilir.

## Slide 83: Amplifier Protection - Geçici rejim (transient) koruması
Electrostatic discharge
High voltages due to electrosurgical equipment
Leads shorted to high voltage by hospital personnel
Voltage limiting devices on each input lead are used to protect the equipment

## Slide 84: Defibrilatör koruma devresi

## Slide 85: Elektroşirurji girişimini önleme süzgeci

## Slide 86: Kardiotakometreler
Ortalama alma tipi
Vurudan vuruya (beat-to-beat) tipi
Önceki iki tipin birleştirilmişi

## Slide 87: Sürekli izleme için tipik EKG derivasyonları
Gerilim farkları:
I’, LA-RA; II’, LL-RA, III’, LL-LA
Gögüs: V-1/3(LL+LA+RA)

## Slide 88: Kardiyotakometrenin blok şeması

## Slide 89: Bir analog ortalama alma tipi kardiyotakometre

## Slide 90: Bir sayısal ortalama alma tipi kardiyotakometre

## Slide 91: Cardiotachometers
Block diagram of a beat-to-beat instantaneous cardiotachometer
Timing diagram for beat-to-beat cardiotachometer

## Slide 92: İnsan vücudu ve dinamik olarak gözlenen ana fizyolojik olaylar
Notes: The human body and the major dynamic physiological events that are monitored.

## Slide 93: Bazı ortak biyopotensiyel işaretlerin gerilim ve frekans aralıkları
Voltage and frequency ranges of some common biopotential signals; dc potentials include intracellular voltages as well as voltages measured from several points on the body. EOG is the electrooculogram, EEG is the elctroencephalogram, ECG is the electrocardiogram, EMG is the electromyogram, and AAP is the axon action potential.

## Slide 94: Biyomedikal İşaret İşleme Örnekleri
Elektromyogram entegratörleri
Uyarı gerilimi ve işaret ortalamacıları
Cenin (fetal) elektrokardiyografi
Kalp monitörleri
Biyotelemetri

## Slide 95: Bir elektromyografik işaret entegratörü
Anahtar
Mutlak
değer
devresi
Tek atımlı
multivibrator
Karşılaştırıcı
C
EMG
Entegratör
-
+
R
P1
v
t
u1
Sayıcı
u2
u3
Notes: Figure 6.21 Block diagram of an integrator for EMG signals

## Slide 96: EMG entegratöründe görülen tipik dalga şekilleri
Notes: Figure 6.22 The various waveforms for the EMG integrator circuit shown in Figure 6.21

## Slide 97: Sesli ve görüntülü uyarı gerilimleri sisteminin blok şeması

## Slide 98: SNR’yi artırmak için işaret ortalama alma uygulaması
Notes: Figure 6.23 Signal-averaging technique for improving the SNR in signals that ware repetitive or respond to a known stimulus.

## Slide 99: 22 yaşındaki bir erkeğin sesli uyarı (tone burst) gerilimi
İşaret gürültü oranı (SNR) n kat iyileşmiştir
Alçak geçiren süzgeç özelliğine dikkat ediniz

## Slide 100: Maternal Abdominal ECG (Tipik cenin (fetal) EKG dalga şekilleri)
Typical fetal ECG obtained from maternal abdomen. F represents fetal QRS complexes; M represents maternal QRS complexes. Maternal ECG and fetal ECG (recorded directly from the fetus) are included for comparison.

## Slide 101: Fetal ECG - Ceninin EKG sini anneninkinden ayırma için kullanılan bir teknik
Block diagram of a scheme for isolating fetal ECG from an abdominal signal that contains both fetal and maternal ECGs.

## Slide 102: Lead-Failure Alarm (Elektrot kopma detektörü)
100 - 200 mA
through the patient
Block diagram of a system used with cardiac monitors to detect increased electrode impedance, lead wire failure, or electrode fall-off. When the electrode begins to fall off, the impedance increases and the voltage at 50 Hz rises towards the threshold. When the threshold is crossed, the alarm sounds. The back-to-back Zener diodes limit the voltage at the current source output and protect the patient and other electronics from high voltage values.

## Slide 103: Fizyolojik gözlemlemede sayısallaştırma eyilimi

## Slide 104: Yüksek çözünülürlükde sayısallatıran bir EKG sistemi

## Slide 105: Tipik bir merkezi monitor sistemi

## Slide 106: Ağ sistemi
Local area controller
Parallel connection configuration

## Slide 107: Basitleştirilirmiş Bir Biyotelemetri Sistemi

## Slide 108: Biyotelemetri
Tek kanallı bir radyotelemetrinin blok şeması

## Slide 109: Taşınabilir telemetri sistemi

## Slide 110: Çoklu Ulaşım ve Çoğullama

## Slide 111: Çoklu Ulaşım Yöntemleri
Üç ana teknik kullanılmaktadır:
  frekans bölmeli çoklu ulaşım (Frequency Division Multiple Access – FDMA),
  zaman bölmeli çoklu ulaşım (Time Division Multiple Access – TDMA) ve
  kod bölmeli çoklu ulaşım (Code Division Multiple Access – CDMA)

## Slide 112: Zaman-Bölmeli Çoğullama
Block diagram of a three-channel time-division multiplexed radiotelemetry system (a) Transmitter. (b) Example of output waveform from commutator in transmitter. (c) Receiver.
(a)
(c)
(b)

## Slide 113: Biyotelemetrik Ölçümlerin Zorlukları ve Sınırlamaları
Enerji kaynağı
  Düşük enerjili sistemler
  Yüksek kapasiteli ve güvenilir doldurulabilen piller
  RF enerji hasatlama
Hastanın gözlem dışı olması
  Hastadan alınacak fiziksel hareket bilgileri
  Ses kayıtları
Yorumlanacak bilginin çokluğu
  Veri indirgeme yöntemleri
  Sıkıştırmalı algılama
İletişim hatlarının yoğunluğu
  Optik telemetri
  Bilişsel (kavramsal)radyo

## Slide 114: Bilişsel Radyo ve Hasta İzleme

## Slide 115: Hareketli Hasta İzleme ve Kollama